计量泵测试台

招标技术文件

- 设备概述

计量泵测试台用于纺丝机计量泵流量测试，以判断维修后计量泵的流量性能是否满足生产需求。本项目设备需要满足在用计量泵安装、测试等功能。供应商需对昆纤公司生产工艺、计量泵使用工况等具有深刻理解，设计制造适用于昆纤公司计量泵测试的设备。

- 位号、名称、型号规格、数量及说明

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌、生厂商 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 计量泵测试台 | 定制产品 | 1 |  | 满足在用计量泵安装及测试要求 |

- 技术标准和规范

定制产品无相关技术标准和规范

- 技术参数

基本参数及要求如下：

测试台油箱容积：≥40L

测试设备：8.0CC计量泵，5.7CC计量泵

测试介质：白油（40℃运动粘度15±2.5m²/s）

测试进口压力：0-1.5MPa（可调）

测试出口压力：1-6MPa（可调）

测试转速：0-1000rpm（可调）

测试精度：±0.5%

工作环境：室温

设备大小，长X宽X高：1100mmX800X2150mm（参考尺寸，具体尺寸供应商确定后，根据现场放置空间确定）

注：本项目优于或相当于以上参数均可。

- 技术要求（带★为否决项）

- 昆纤提供用于招标的图纸和资料

供应商确定后昆纤公司提供待测计量泵实物1台，传动齿轮参数等图纸资料。

- 设备配置要求

现场踏勘，根据安装空间等需求设计制造计量泵测试台，需保证操作的便利性和使用安全性。具体配置如下：

2.1测试台设置2个测试工位，具备自动、手动测试两种操作模式；

2.2测试计量泵安装操作快捷方便，配置气动或液压夹紧装置，夹紧牢固可靠，夹紧力可调节；

2.3测试计量泵装夹完成正式测试前需具有排空功能，排空完成后正式测量；

2.4自动、手动两种测试操作模式具备自动流量检测功能，显示并储存相关数据；

2.5测试时手动输入计量泵机身号，自动测试并储存与机身号相对应的流量数据；

2.6测试台主泵具有变频调节功能，具有过载保护功能；

2.7计量泵传动装置采用可调速电机直联结构，主传动具有过载保护功能；

2.8测试计量泵进出口压力可调，测量完成拆卸计量泵时具有泄压功能；

2.9介质温度可控，配置废油回收循环过滤系统，滤芯设置位置便于更换操作；

2.10测试台具有在线非接触式测试和自动校验功能，配置流量测试人工复核检测口；

2.11配置触摸屏显示，触摸屏便于操作的人机界面，显示界面布置及显示内容签订技术协议时定。测试台具有可接外部键盘操作功能；

2.12测试台根据流量设置参数，具备计量泵流量合格判断功能，可存储、打印（打标机）测试数据，留有数据接口数据可进行下载；

2.13测试台配置标签打印设备，标签打印设备可实现高流量、低流量、不合格流量三种不同流量对应不同颜色标签打印功能。标签大小：56mmX25mm（长X宽），标签信息内容及版式布局，签订技术协议时定；

2.14测试台测试工位齿轮啮合处配置安全防护罩，同时具备防油液飞溅功能，具备连锁控制功能；

2.15测试台测试工位配置独立灯光照明，测试台机身下部配置积油盘。

2.16测试台所涉及的泵、阀等液压元器件品牌为博世力士乐、派克汉尼汾等同档次品牌，涉及气动元器件为费斯托（festo）等同档次品牌。供应商应标文件需提供元器件品牌作为评标参考。

- 安装、连接方式、外观要求

测试台与计量泵连接可靠无泄漏，测试台外观简洁美观、尺寸合理便于操作。

- 设备附带的零配件质量及数量要求

提供不低于3000只计量泵测试用打印耗材（如打印标签纸、打印墨盒），配置与预留数据接口适配的数据线。若存在专用工具需提供1套专用工具。

- 设备制造所用材料标准要求，材料强度、等级、规格等要求

测试台柜体采用304不锈钢，表面喷塑处理，外观颜色为工业灰。

- 制造周期要求

2025年11月31日前到货

- 设备运行稳定性及可靠性要求

设备运行可靠，要求无故障可靠运行1年以上。

- 维修服务要求

提供5年免费保修服务。

- 技术服务要求

设备操作及维保培训服务

8．备件要求

提供外购件零件明细表，包含品牌、规格型号、数量等信息，提供除以上第4项设备附带的零配件质量及数量要求外，提供一套过滤滤芯等设备易损件备件。

9．相支持的软件要求

提供测试台控制软件等所有相关程序备份，并对电气相关人员进行操作培训。提供带控制点的P&ID图，作为评标的参考。

- 项目进度要求

1.项目对设备制造、监制、验收交货期的要求

以合同规定的交货时间或提前交货，昆纤公司根据设计制造节点有权进行现场监制。现场验收合格后交货。

- 运输和包装

由供方运至昆纤公司，包装为木箱，设备固定在包装箱内。

- 设备监造和性能验收试验

1．中间验收

在设备设计制造过程中重要的环节（如流量检测试验等）需通知甲方，甲方根据时间进度安排有权进行制作现场中间情况检验。

2．出厂前检验

提供设备出厂相关测试报告及合格证。

3．到场检验

外观检查，计量泵测试性能验证。

4．最终验收

安装调试完毕，满足计量泵正常生产流量检测使用要求，达到稳定运行能力，没有发现改造缺陷为合格。正常上线使用后3个月最终验收。供方对所供给测试台最终质量负全责。

5．质保期

调试运行验收合格后2年

- 资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、报告的数量和方式

项目结束时向招标方移交本项目相关的详细技术资料，包含原理图、外形图、零件明细表、元件合格证，机加工零件图、制造及检验标准、检验检测报告、控制程序备份等。所有技术资料提供装订成册纸质版2份，资料需加盖“竣工资料”等信息字样章用于存档，电子版1份（图纸资料按Autocad2000格式，SolidWorks2016格式，其他资料为pdf扫描文件），载体为U盘。

2．培训时间、地点、人数要求

2.1现场施工培训（昆纤公司对项目施工方）

培训时间、地点、人数要求：

培训时间：设备安装调试作业前进行；

培训地点：维修保障部会议室；

培训人数：供方根据工期和工种进行培训和协调

2.2设备使用维护培训（项目施工方对昆纤公司）

针对本项目由供货方组织相关维修技术培训。

培训时间、地点、人数要求：

培训时间：安装调试期间；

培训地点：现场培训；

培训人数：待定3人

- 技术专有权

1. 除非与需方另有书面约定，供方与需方联合开发、研制，或者按需方要求测绘、定制加工的产品设计方案、图纸、工艺文件等技术成果权属为需方所有；供方不得就前款成果擅自申报专利、向第三方提供该成果，或向第三方提供利用该成果生产的产品。

2.任何一方均有义务保守商业秘密，包括但不限于尚未公开的技术成果、往来商业及技术文件、图片或其他资料和信息，该等资料或信息应在被披露时或之前被标注或指定为保密或专有的信息或者可被一个合理谨慎的个人认为是保密或专有的信息。本保密条款不随合同的终止或提前解除失去效力。

3.因供方提供的产品侵犯第三方知识产权导致需方利益受损时，供方应承担所有法律责任并赔偿全部损失。导致需方承担的责任由供方向需方双倍赔偿。

4. 供方所提供的产品中不得出现侵犯他人知识产权的内容，若出现知识产权侵权，由供方承担全部责任。

- 保密协议

投标单位需签订保密协议，保证昆纤公司所提供的所有媒介技术资料不得向第三方泄漏，保证昆纤公司所提供的计量泵设备不得拆卸测绘相关零件尺寸。